Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

w ramach postępowania na: zakup 1 egz. titratora dla Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin w Sośnicowicach

Typ/model, nazwa producenta/ kraj pochodzenia oferowanego sprzętu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Titrator – 1 szt.

| WYMAGANY PARAMETR/CECHA | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) proszę opisać faktyczny parametr lub wpisać odpowiednio TAK/NIE |
| --- | --- |
| Titrator pozwalający na wykonywanie miareczkowania potencjometrycznego kwas/zasada w środowisku wodnym |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne gotowe do pracy |  |
| Wykonywanie miareczkowania w trybie dynamicznego miareczkowania do punktu równoważnikowego (DET), monotonicznego miareczkowania do punktu równoważnikowego (MET), miareczkowania do ustalonego punktu końcowego (SET) |  |
| Titrator wyposażony w 1 napęd dozujący oraz 3 biurety o pojemności odpowiednio 10,20 i 50ml |  |
| Titrator wyposażony w elektrodę do miareczkowania alkacymetrycznego w środowisku wodnym |  |
| Wejścia: 2x pot., 2x MSB, 1x pol., 1x temp., 1x Ethernet, 1x ref. 1x USB |  |
| Zakres pomiaru pH: -13 do +20, rozdzielczość: 0,001 pH, dokładność: ±0,003 |  |
| Zakres pomiaru U: -1200 do +1200 mV, rozdzielczość: 0,1 mV, dokładność: ±0,2mV |  |
| Zakres pomiaru temp.: -150 do +250, rozdzielczość: 0,1oC, dokładność: ±0,2oC |  |
| Dokładność dozowania napędu dozującego: objętość cylindra 2 mL: ± 6 µL, objętość cylindra 5 mL: ± 15 µL, objętość cylindra 10 mL: ± 20 µL, objętość cylindra 20 mL: ± 30 µL, objętość cylindra 50 mL: ± 50 µL |  |
| Technologia dozowania z kierunkiem dozowania od góry do dołu, pozwalająca na bezkontaktowe opróżnienie biurety z całej objętości. |  |
| Automatyczne rozpoznawanie biurety |  |
| Rozdzielczość biurety 10 000 kroków |  |
| Biureta musi posiadać wbudowany chip, umożliwiający zapisywanie informacji o nazwie, stężeniu oraz mianie titranta, a także wszystkie informacje dotyczące monitorowania stanu titranta |  |
| Oprogramowanie sterujące umożliwiające tworzenie własnych metod oraz wprowadzanie wzorów obliczeniowych |  |
| Oprogramowanie sterujące umożliwiające zbieranie, przetwarzanie oraz przechowywanie danych pomiarowych takich jak wielkość naważki, objętość titranta, potencjał początkowy, potencjał przegięcia krzywej miareczkowania, wynik końcowy, rejestracja wykresu |  |
| Sterowanie za pomocą dotykowego panelu sterującego, pozwalającego na tworzenie przycisków metod szybkiego startu, posiadającego interfejs w języku polskim |  |
| Wyświetlanie krzywych na ekranie on-line |  |
| Możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych takich jak waga, drukarka, homogenizator |  |
| Możliwość podłączenia do laboratoryjnej sieci za pomocą wejścia Ethernet |  |
| Osłona na ekran sterujący |  |
| Instalacja przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta |  |
| Szkolenie pracowników, wprowadzenie aplikacji oraz wsparcie aplikacyjne |  |
| Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |
| Gwarancja: min. 12 m-cy od daty odbioru sprzętu. |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłaszane usterki: max. 48 godzin |  |

__________________________________

Podpis Wykonawcy

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym – w przypadku składania oferty elektronicznie.